| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2025034/01 | 左心耳封堵器（盘式） | 1、产品功能：该产品通过经皮导管介入的方法植入并封堵左心耳。 2、适用范围：该产品适用于CHADS评分≥2，且不适合长期使用抗凝药物治疗的非瓣膜性房颤患者。 3、结构组成：该产品包含左心耳封堵器及输送装置。左心耳封堵器由封堵盘、固定盘、连接钢套、阻流膜等组成，其中固定盘侧壁有倒钩；输送装置由鞘管、装载器、扩张器、推送装置、止血阀等组成。 4、投标产品规格中，封堵盘最大直径不小于40mm。 5、投标产品规格中，固定盘直径范围应包含18mm-32mm。 6、固定盘侧壁倒钩数量不少于8个。 7、植入左心耳封堵器所要求的最小左心耳深度不大于10mm。 8、植入过程中，推送装置与左心耳封堵器分离前可回收左心耳封堵器，且可回收次数不少于4次。 9、产品灭菌提供。 10、具备磁共振成像兼容性。 |  |

| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| WYYYCGC-2025035/01 | Y型连接器 | - 适用范围：介入手术中辅助导丝等器械进入人体。 - 组成结构：该产品由Y型止血阀、导丝扭转器、导丝导入工具等组成。 - Y型止血阀侧枝可用于输注造影剂、药液或生理盐水等。 - 止血阀开闭模式：旋钮型或按压型。 - Y型止血阀主体内径（最窄处）应≥3mm（9F）。 - 止血阀耐压值应≥300psi。 - 应灭菌提供。 |  |